高频X射线机采购技术要求

一、需求

移动式高频定向X射线机一台，配置要求如下；

- 定向X射线管（1支，裸管直径不大于φ76mm）；

- 高压发生器（1台，高频气（SF6）绝缘）；

- 高压电缆(10m)

- 控制器 (1台)；

- 电源电缆(10m)；

- 接地线（5m）；

- 保险丝（5个）；

二、主要技术参数

2.1 高压发生器

2.1.1高频气（SF6）绝缘高压发生器；

2.1.2高压发生器输出电压：至少50～160KV可调。管电压精度：≤±1%；电压重复精度：≤±1 kV；

2.1.3高压发生器功率：≥480W；

2.1.4高压发生器重量：≤17.5Kg；

2.1.5高压发生器外形尺寸：φ290×600mm；

2.2 定向X射线管

2.2.1靶材：钨；

2.2.2焦点尺寸：0.5mmX1mm；

2.2.3辐射角：44°；

2.2.4固有滤波：0.8mm铍；

2.2.5管电压50～160KV，管电流1～3mA；

2.2.6曝光时间：1～300s;

2.2.7冷却方式：风冷；

2.2.8射线管重量：≤5Kg；

2.2.8射线管外形尺寸：裸管φ76X256mm；

2.3输入电源：120/230VAC  10/5A  60/50Hz

2.4延时启动范围：0～2分钟

2.5高压发生器为气绝缘（SF6）

2.6整机重量：≤60Kg

2.7具有超限停机保护报警功能（电压、电流、温度 ）

2.8控制箱：自散热、防尘功能。采用旋钮或按键设置参数及操作设备。可存储检测参数，并记录操作过程和设备状态，并可导出记录文件

2.9显示器：显示器应能显示状态休息（待命状态、工作状态、休息状态、报警保护状态）、工况数据（实时电源电压、工作电流、曝光时间）

2.10使用环境

2.10.1使用环境温度：-20℃～50℃；

2.10.2使用环境湿度：≤85%；

2.10.3存储温度：-25℃～70℃；

2.11整套设备必须集成到两轮移动式小车上，射线管与小车之间有快速接口。