# 第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为扫描电子显微镜（含能谱仪）1台，下表为货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电子显微镜（含能谱仪） | 1 | 台 | 含安装、培训、质保等服务 |

- 货物的主要用途及功能

本次采购标的物为扫描电子显微镜（含能谱仪）1台，用于材料表面微观形貌观测和表面成分测量，为第一壁材料腐蚀与沉积、灰尘迁移和燃料滞留等课题研究提供分析手段。

课题研究涉及大量不同样品在等离子体辐照前后的表面形貌和成分测量，EAST托卡马克第一壁相关样品最大尺寸约为160 mm×100 mm×20 mm，壁表面沉积物及灰尘颗粒尺寸一般为百纳米至微米量级，因此要求设备具备足够的样品仓空间、较高的放大倍数以及微区成分分析能力。

- 工作条件

设备应适用于采购人指定实验室环境。投标人应在投标文件中明确设备安装场地、电源、接地、温湿度、振动、磁场、运输通道及其他公用条件要求，并负责指导采购人完成安装前准备。

- 主要技术指标

1. SE分辨率：3 nm@30 kV，8 nm@3 kV；

2. BSE分辨率：3.5 nm；

3. 加速电压：最小可以调至0.2 kV，最大可以调至30 kV；

4. 束流：最小可以调至2 pA，最大可以调至2 μA；

5. 无需任何机械对中的镜筒设计（即无物镜光阑），使光路合轴和校准完全自动化，保证电镜始终处于最佳状态，并尽可能减少操作者工作量；

6. 放大倍数：2倍至1,000,000倍，连续可调；

7. 水平视场宽度：分析工作距离10 mm时不小于7 mm，最大视场宽度不小于50 mm；

8. 真空系统：涡轮分子泵和机械泵各1台，更换样品后抽真空时间≤3分钟；

9. 电子光学系统：预对中钨灯丝；

10. 样品室：

10.1 五轴马达全自动控制样品台，具有接触报警与自停功能；

10.2 最大样品尺寸145（X）×145（Y）mm；

10.3 样品台移动行程X≥80 mm，Y≥60 mm，Z≥50 mm，R=360°，T=-80°至80°；

11. 探测器：至少包含二次电子探测器、背散射电子探测器、红外CCD摄像机和束流测量；

12. 软件系统：

12.1 主流计算机配置，Windows操作系统；

12.2 电镜软件具备中英文多语言操作界面，可以设置多用户账户权限管理；

12.3 存储图像的最大像素16384×16384；存储格式至少包括BMP、TIFF、JPEG、GIF；

12.4 标配光学联用模块，可与任何光学照片或设计图及其它Mapping（绘制图）完成快速定位和导航；

12.5 配置样品室三维防碰撞模拟系统，在样品随样品台移动过程中，三维防碰撞模拟系统可以直观显示样品仓内各探测器与样品的位置信息，预防碰撞，提供安全性保护；

13. 能谱仪：

13.1 探测器面积不小于15 mm²；

13.2 分辨率优于129 eV；

13.3 采集模式：区域分析、点分析、线扫描、元素面扫描。

- 技术服务要求及质保要求

1. 投标报价应包括设备设计、制造、采购、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、验收、培训、售后服务及质保期内服务等完成本项目所需的一切费用。

2. 中标人应负责设备到货后的安装、调试和现场培训，培训内容至少包括设备基本原理、操作流程、日常维护、常见故障判断及安全注意事项。

3. 中标人应提供完整的中文或中英文技术资料，包括但不限于装箱单、合格证明、操作手册、维护手册、软件说明、验收文件和售后服务联系方式。

4. 质保期为自最终验收合格之日起不少于12个月，质保期内因设备质量问题产生的维修、更换零部件及人工费用由中标人承担。

5. 报修响应时间不超过24小时；需现场处理的，到场时间不超过72小时（不可抗力情形除外）。

六、验收标准及验收程序

1. 到货后，采购人会同中标人根据合同、装箱单及技术文件进行开箱清点。

2. 中标人完成安装调试后，应按招标文件、投标文件、合同及制造商技术标准进行功能和性能验收。

3. 验收内容包括设备配置完整性、主要技术指标响应情况、成像功能、微区成分分析功能、软件功能、技术资料和培训完成情况等。

4. 验收合格后，双方签署验收文件；验收不合格的，中标人应在采购人要求期限内完成整改、补足、更换或重新调试，并承担相关费用。