采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温超导内插磁体系统 | 1 | 合同签订后12个月内 |

2、工程技术要求

2.1、简介

背场超导磁体主要用于“十四五”科教基础设施-“聚变能源关键核心装备研发能力提升”项目中的高场磁体安全服役性能测试平台，探索未来聚变堆高场磁体在复杂运行条件下的安全运行问题。背场磁体的功能是提供一个强磁场环境用于相关部件及材料的测试。

2.2、 技术性能指标要求

（1）技术参数要求

- 背场超导磁体（高温超导内插磁体）主要包括杜瓦、冷屏、氦腔、支撑、线圈绕组等部件，超导绕组由高温超导YBCO材料（材料由甲方一次性提供。乙方在制造过程中如有损耗（包括测试过程中导致磁体烧毁）而造成材料不足，由乙方自行购买同型号高温超导材料进行补充，甲方不再提供）

- 磁体杜瓦内径约0.26m，外径约0.48m，高度约1.50m。磁体载流不超过300A，冷却方式为液氦浸泡。

- 该高温超导内插磁体最终将与外侧低温超导背场磁体集成使用，因此在设计与装配过程中需要充分考虑与低温背场磁体的协同设计、配合集成，确保磁体在满足设计功能的前提下安全运行。

- 设计需满足如下技术要求：该高温磁体单独励磁时，超导磁体区域最高磁场不小于10T；与外部低温超导磁体集成后励磁时，线圈上最高磁场不小于20T，且中心轴线上±120mm范围内的磁场不小于18T。

- 超导磁体外杜瓦、冷屏、冷却回路组件均采用304L材料，液氦腔采用316L材料。

- 基于设计方案，开展多类型的验证，包含多个非超导线圈、2-3个超导线圈，确认线圈绕制、接头、力学加强等各类工艺参数。

- 完成线圈绕制、成型、焊接、装配等各类型工装夹具设计和加工。

- 线圈为饼式结构堆叠而成，根据初步分析约需要120个饼式线圈（或60个双饼线圈），具体饼式线圈结构形式和数量可根据实际情况调整；由于线圈受力较大，为了提升整体力学性能，建议在每个饼式线圈制作时增加不锈钢带进行加强。

- 需完成全部超导线圈的制作、所有结构件加工、整体装配、整体加强、连接接头制作等。

- 每个饼式超导线圈均需要做液氮温区测试，装配后的高温超导线圈整体需要做液氮温区测试，提供对应测试报告；

- 装配后的高温超导线圈整体独立进行液氦温区测试，满足超导磁体区域最高磁场不小于10T、超导磁体中心轴线上±120mm（以中平面为0点）范围内的磁场不低于8 T技术指标要求。

- 需配合招标方开展与外侧低温超导背场磁体的集成、调试与性能测试。

- 需完成两根300A高温超导电流引线研制，并提供77K下的载流性能测试报告。

- 超导线圈上安装温度计、磁场传感器等相关传感器，具体位置和数量基本要求如下：需要在超导磁体内部、电流引线与超导线圈连接位置、电流引线、冷屏等位置布置温度计，其中超导线圈4.5K温度测量的温度计不少于10个（需考虑最高20T磁场影响）；需要在超导磁体内侧中间磁场最高区域环向均匀布置3个三维霍尔磁场传感器，在超导磁体内部其余区域按照固定间隔布置不少于5个三维霍尔磁场传感器，磁场传感器需满足20T测试需求。

（2）文件与资料交付要求

- 设计、分析报告及三维模型；

- 加工图纸（含修改记录及甲方确认签字）；

- 材料质量证明书（含不锈钢材质报告、磁导率测试报告）；

- 焊接工艺规程（WPS）及焊接记录；

- 杜瓦无损检测报告（含影像/图像存档）；

- 氦质谱检漏报告（整机及分部件）；

- 总装工艺文件、调试记录；

- 质量计划（QP）、制造检验计划（MIP）；

- 出厂合格证、使用说明书、维护手册；

  - 验收标准及验收程序

（1）分阶段验收：

- 出厂预验收（FAT）：在制造商现场进行结构、尺寸、初步气密性检查；

- 到货初验：检查运输损伤、数量、外观，并完成杜瓦漏率测试；

- 测试验收：在现场进行励磁测试。单独励磁时，超导磁体区域最高磁场达到10T。

（2）不合格处理：

- 若任一关键技术指标不达标，视为验收不合格；

- 供应商须限期整改并承担返工、复检费用；

- 整改后仍不达标，采购方可拒收并追究违约责任。

  - 付款方式要求

（1）签订完合同，预付合同金额的20%；

（2）签订完成合同后T0+1.5个月，完成工程设计评审并向甲方提交设计、分析报告及三维模型；T0+2.5个月完成加工制造MRR，并向甲方提交超导磁体系统全套加工制造图纸、BOM清单、总体时间进度计划、质量计划（QP）、制造检验测试计划（MIP）等文件由甲方审核批准，预付合同金额30%款项；

（3）签订完成合同后T0+12个月，完成超导磁体研制，并在甲方场地由乙方开展降温与通流测试，甲方提供必要的励磁电源、保护控制、数据采集、液氦等条件，运行电流、磁场强度达到技术指标要求视为验收合格与合同交付，支付合同金额45%款项作为项目进度款；

（4）自超导磁体系统验收合格后12个月且复测合格后，支付最后合同金额5%的质保金（无息支付）；

（6）超导磁体的出厂验收报告和入场验收报告均需要乙方出具，并由甲方审核与批准后方可执行。