第七章 采购需求
1、 货物需求一览表
本次采购标的物为红外相机，下表为货物需求一览表：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	红外相机
	1
	套
	



2、 货物的主要用途及功能
用于EAST托卡马克装置偏滤器、第一壁及其他等离子体面向部件表面温度和瞬态热响应的非接触式高速测量，获取目标区域二维温度场及其时间演化。
设备应满足高热流、快速温升及动态温度变化条件下的高速红外成像需求，用于热点识别、热负荷分布分析、部件状态监测及实验数据研究。
设备应具备图像采集、实时显示、温度分析、数据存储与导出、自动曝光及外部同步等基本功能。
3、 工作条件
设备主要在室内实验环境中使用，通过装置红外观察窗口或配套光学通道对目标表面进行测量。
环境温度：5 ℃～40 ℃；相对湿度：不大于80%，无凝露。
供电条件：AC 220 V±10%，50 Hz。
设备应能够满足EAST实验期间重复触发、连续采集及稳定运行要求。

4、 主要技术指标
1. 探测器：斯特林闭环循环制冷型焦平面MCT探测器，图像分辨率不低于640×512 pixels。
2. 光谱范围覆盖1.5 μm～5.1 μm，像元间距15 μm，光学参数F/3，NETD不大于18 mK。
3. 帧频不低于310 Hz@640×512、1100 Hz@320×256，最高帧频不低于8200 Hz。
4. 测温范围覆盖0 ℃～2500 ℃，温度档不超过3档，动态范围不低于16 bit，测温误差不大于±2%。
5. 具备AEC自动曝光、实时数据处理、实时温度标定及标定管理功能。
6. 支持输出RAW、NUC、辐射温度、辐射亮度或辐射照度数据，并可由MATLAB、Python等软件读取。
7. 支持千兆以太网传输，并配备GigE、Camera Link、HD-SDI、RS-232等数据或控制接口；内部高速存储容量不低于1 GB。
8. 配置100 mm红外镜头及不少于4位的电动光谱轮。

5、 技术服务要求及质保要求
1. 供应商应提供全新完整设备及配套附件，配置应与合同和最终确认清单一致。
2. 随机资料应包括装箱清单、产品合格证、出厂检验报告、标定文件、操作维护手册及软件接口说明等。
3. 供应商负责设备运输、现场安装调试、功能验证及与现有实验系统的连接测试。
4. 供应商应提供现场技术培训，内容包括设备操作、数据采集、温度分析、标定管理及日常维护。
5. 软件应提供永久使用授权；质保期内免费提供软件升级、驱动适配和技术支持。
6. 整机质保期不少于12个月，自最终验收合格之日起计算。
7. 接到故障通知后应在24小时内响应，并及时提出处理方案。

六、验收标准及验收程序	
（一）验收标准
1. 验收依据为采购合同、招标文件、投标文件、技术协议、产品说明书及相关标准。
2. 设备名称、型号、数量、配置、附件及技术资料应与合同要求一致。
3. 主要技术指标可通过原厂资料、出厂检验报告及现场测试进行核验。
4. 对帧频、自动曝光、数据传输、温度测量、数据输出和软件功能进行现场测试，结果应满足本章要求。
5. 使用具有有效校准证明的黑体辐射源进行测温验证，测量误差应不大于±2%。
6. 设备连续运行不少于4小时，期间应无异常停机、数据丢失、通信中断或制冷故障。
（二）验收程序
1. 到货后由双方共同核对包装、数量、型号、配置、外观和随机资料。
2. 供应商完成设备安装、软件部署、接口连接和基础功能调试。
3. 按双方确认的测试方案逐项开展技术测试和稳定性测试。
4. 供应商完成培训和资料移交后，双方签署最终验收报告。
5. 对验收中发现的不符合项，供应商应完成整改后重新验收。

